胶体金免疫层析分析仪与免疫层析定量检测卡配合使用。用于定量检测人体液中25-OH-VD3的含量，该设备可完成样本的定量检测，数据处理及结果输出，同时也具备病人信息输入、管理、查询等系统功能。
设备整体性能要求：
1、分辨率：当反射率变化小于0.009时，测定值的变化应不小于1mv且其变异系数（CV）应在15%以内。
2、准确度：偏差应在15%以内
3、重复性：变异系数（CV）应在15%以内
4、线性区间：线性相关系数的绝对值不低于0.990
5、稳定性：相对极差应在15%以内
6、单次测量时间：小于30s
7、灵敏度：0.1ng/ml
8、检测样本：全血/血清/血浆
9、线性范围：5ng/ml-100ng/ml
主机工作条件：温度5度-40度。相对湿度：10%-75% 。大气压力：860-1060hpa