心电监护仪参数

| 序号 | 设备名称或条款号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机型： | 便携插件式多参数监护仪；适用于成人、小儿、新生儿 |
| 2 | 监测参数要求： | 心电、无创血压、血氧饱和度、呼吸、脉搏、体温 |
| 3 | 可升级选配参数要求： | 可升级选配≥2道有创压监测、呼末二氧化碳（主流、微流、旁流），有创心排，麻醉气体检测等高端参数 |
| 4 | 抗干扰能力要求： | 具有抗电刀、抗除颤干扰能力；ECG，Resp，Temp，NIBP，SpO2参数全部满足CF抗除颤标准参数，并提供证明文件 |
| 5 | 心电： |  |
| 5.1 | 导联模式 | 3导联、5导联、自动 |
| 5.2 | 智能脱落监测 | 多导自动分析，可以智能化监测导联线是否脱落，进行提示 |
| 5.3 | 滤波方式 | 手术、诊断、监护、ST四种滤波方式 |
| 5.4 | 心电分析 | 有24种心律失常自动分析/起搏分析/双通道ST段分析功能；要求在证明文件中列出每一项心律失常分析名称； |
| 6 | 无创血压： | 测量范围：成人10-270mmHg，小儿10-200mmHg；新生儿10-135mmHg，分辨率1mmHg；测量精确度：5±mmHg； |
| 7 | 血氧饱和度： | 采用专利的抗运动和抗弱灌注血氧技术, 可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况；提供PI血氧灌注指数监护仪界面截图照片； 测量范围：0-100%；精确度70～100% ±2%； |
| 8 | 脉率： | 测量范围：20-254次/分钟。 |
| 9 | 具有窒息报警功能： | 窒息以≥10秒为临界点开始报警 |
| 10 | 报警集中配置管理 | 可在同一显示页面中设置所有监测参数的报警状态、上下限、记录开关 |
| 11 | 存储功能： |  |
| 11.1 | 趋势数据： | 每个监测参数≥120小时趋势图、表回顾，最小时间间隔为1min |
| 11.2 | 参数报警事件： | ≥80个，包括报警时刻相关的参数波形，波形长度8 s, 16 s, 32 s可选 |
| 11.3 | 心律失常事件： | ≥80个，包括每个8 s的相关波形 |
| 11.4 | NIBP测量结果： | ≥800组，包括收缩压，平均压，舒张压以及测量时间 |
| 11.5 | 全息波形： | 48小时全息波形 |
| 12 | 具有计算功能： | 药物计算、血液动力学计算 |
| 13 | 联网功能: | 与中央站有线或无线联网，具备他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息 |
| 15 | 电池： | 标配锂电池，连续工作时间≥4小时 |
| *17 | 资格证明文件： | 各小项均需要满足要求 |
| 17.1 | 生产企业通过ISO9001认证： | 提交认证证书 |
| 17.2 | 投标产品通过CE认证： | 提交认证证书 |
| 17.3 | 投标产品通过FDA认证： | 提交认证证书 |
| 17.4 | 投标产品医疗器械注册证： | 国产仪器需提交“国食药监械字”注册证和生产制造认可表；进口仪器需提交进口注册证 |
| 17.5 | 售后服务机构： | 所投产品的厂家在河南设有办事处及维修机构并提供证明文件 |